## Slide 1
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
CEPC强子量能器GEM方案预研进展
王宇, 刘树彬, 洪道金, 刘建北, 封常青, 周(yi)
核探测与核电子学国家实验室(USTC)
2017.11.12
中国科学技术大学 快电子学实验室
添加您的校徽logo
Notes: 各位评委老师和同学，大家下午好，我的名字叫王宇，来自近代物理系，我的导师是刘树彬老师和封常青老师，很高兴能够来参加今天的华为奖学金答辩

## Slide 2: 目录
背景
GEM探测器
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试结果
  电子学测试
  探测器联调
下一步方案
  探测器与电子学集成

## Slide 3: 背景
BTC
IP1
IP2
e+
e-
e+ e- Linac
(240m)
LTB
CEPC Collider Ring(50Km)
Booster(50Km)
BTC

## Slide 4: CEPC介绍
CEPC：环形正负电子对撞机
  周长50~70km
  质心能量240GeV
  Higgs工厂
ECAL
HCAL
Tracker
Muon Tracker
jet

## Slide 5: 粒子流算法和半数字读出

## Slide 6: 目录
背景
  CEPC介绍
  粒子流算法和半数字化读出
GEM探测器
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试结果
  电子学测试
  探测器联调
下一步方案
  探测器与电子学集成

## Slide 7: GEM探测器
(待定)
典型的几何结构:
Cu: t = 5µm
Kapton: T = 50µm
孔径: d = 60µm
D = 80µm
孔间距: P = 140µm

## Slide 8: GEM探测器
结构
读出板
  30cm*30cm
  读出单元1cm*1cm

## Slide 9: GEM探测器
自张紧工艺
GEM detector
GEM detector
Inner frame

## Slide 10: 目录
背景
  CEPC介绍
  粒子流算法和半数字化读出
GEM探测器
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试结果
  电子学测试
  探测器联调
下一步方案
  探测器与电子学集成

## Slide 11: Microroc芯片
半数字读出芯片
模拟部分
MICROROC关键参数
64通道
3阈读出
阈值由片上10-bitDAC设置
最小可分辨电荷量2fC

## Slide 12: Microroc芯片
数字部分
  3个比较器信息编码为2bit写入RAM
  64通道有一个通道过阈就写一次RAM
  同时写入时间戳
  串行读回
数字部分

## Slide 13: 设计方案
结构框图
阳极读出板：阳极读出，共900个 的pad
MICROROC测试板：PCB上集成4片MICROROC，用菊花链的形式连接。
DIF板：完成MICROROC数据采集、配置、自动化测试。

## Slide 14: 设计方案
（DIF板和Microroc读出板放在一起的图片）

## Slide 15: 目录
背景
  CEPC介绍
  粒子流算法和半数字化读出
GEM探测器
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试结果
  电子学测试
  探测器联调
下一步方案
  探测器与电子学集成

## Slide 16: 电子学测试
阈值电压线性测量
  3个比较器阈值分别由10-bit DAC设置
DAC | 增益(mV/DAC Unit) | Vref (V) | 非线性误差 | 线性范围（V）
DAC0 | 2.16 | 0.83 | 0.002% | 0.83~2.736
DAC1 | 2.13 | 0.83 | 0.001% | 0.83~2.73
DAC2 | 2.14 | 0.83 | 0.001% | 0.83~2.747
3个DAC的测试结果
DAC0

## Slide 17: 电子学测试
芯片自刻度
  利用芯片比较器测量噪声
  原理
    用信号发生器通过电容产生电荷
    同时信号发生器产生一个的同频率的时钟信号
    设定一个阈值
    FPGA同时计数比较器输出个数和时钟个数
    比值即为该阈值对应的触发率

## Slide 18: 电子学测试
  原理
    不断改变阈值，测量触发率
    得到触发率和阈值关系曲线
  物理含义
    幅度分布概率密度累计曲线
    相邻两个阈值做差得到噪声分布
    S曲线50%处对应的阈值即为该电荷量对应的阈值
阈值电压

## Slide 19: 电子学测试
刻度曲线
通道间增益差异

## Slide 20: 电子学测试
64通道一致性测试
  通道不一致性是影响分辨率的主要因素
基线修正后0~10fC注入电荷量下S曲线扫描
0fC(基线)
2fC
1fC
可分辨最小电荷量为2fC

## Slide 21: 探测器联调
通过S曲线测量噪声
  不接探测器和接上探测器分别测量0输入S曲线
不接探测器噪声~0.25fC
接上探测器噪声~0.35fC

## Slide 22: 探测器联调
利用调试功能测能谱
Hold信号
峰保输出
Low Gain Shaper 输出
利用片外ADC对Microroc峰保输出进行测量
利用片外ADC采8keV X射线能谱
GEM
DIF Board
MICROROC Test Board
PC
X Ray
Peak value ：0.779V
Gain～7300
测试流程图

## Slide 23: 增益均匀性测量
A
C
B
F
E
D
Pad大小：1cmx1cm
X Ray
不同pad幅度分布三维图
RMS/Mean~19.0%
不同pad幅度分布二维图

## Slide 24: 串扰和效率测量
利用宇宙线测量效率和串扰
PMT1
PMT2
符合信号
GEM探测器信号
  通过读回数据包和总触发数测量探测效率（阈值：6fc）
  效率：10981/13000～84.5%
 | 非击中pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 6 fc | 过第二个阈 20 fc | 过第三个阈 150fc
仅过第一个阈 6 fc： 4864（evts） | 21 | 0 | 0
仅过第二个阈 20 fc： 4688（evts） | 49 | 35 | 0
仅过第三个阈 150 fc：448（evts） | 23 | 21 | 5
总计数：10000 （evts） | 93 | 56 | 5
当事例击中pad后，对相邻pad有影响的事例数所占比例为1.54%
设置3个阈，6fc、20fc、150fc。当且仅当过其中一个阈值时，分别统计击中pad信号过阈时对相邻信号的影响.
效率测试
串扰测试

## Slide 25: 目录
背景
  CEPC介绍
  粒子流算法和半数字化读出
GEM探测器
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试结果
  电子学测试
  探测器联调
下一步方案
  探测器与电子学集成

## Slide 26: 50cm*100cm探测器设计
单层GEM膜在张力、重力及电场力下垂直形变图
tension(N/m)
sag(um)
最大形变随张力变化
张力500N/m时最大垂直形变~100um，相对于2mm膜间距可接受。
Tension sensor
张力500N/m时，GEM膜拉伸量~2.5mm

## Slide 27: 探测器与电子学集成
将Microroc芯片集成到探测器读出板背后
  盲埋孔工艺
  通过DIF板对读出板进行控制
  多层DIF板由一个DAQ板进行打包汇总
FEB板
DIF板
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
Power
连
接
器
Test Port
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
DAQ

## Slide 28
感谢聆听！