## Slide 1: CEPC强子量能器 半数字化方案读出电子学预研进展
王宇
2017/09/08

## Slide 2: 内容
背景
  CEPC介绍
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 3: CEPC介绍
CEPC：环形正负电子对撞机
  周长50~70km
  质心能量240GeV
  Higgs工厂
ECAL
HCAL
Tracker
Muon Tracker
jet

## Slide 4: 取样型量能器
构造
  吸收层：Fe或者W
  灵敏层：探测单元--气体探测器或者半导体探测器
强子在吸收层中产生簇射，由灵敏层对粒子能量进行测量
目标
  为40层1m2强子量能器设计读出方案

## Slide 5: 粒子流算法
Jet能量分布
  大部分能量由量能器进行测量
  强子量能器的能量分辨率不高
粒子流算法
  利用径迹测量带电粒子能量
带电粒子
62%
10%
中性强子
光子
27%
中微子
1%
Jet能量比例
带电粒子
中性强子
光子
强子量能器
径迹测量
电磁量能器
将粒子动量和能量进行匹配确定粒子能量和种类

## Slide 6: 高颗粒度量能器
分辨邻近事例
  量能器单元尽可能小
  探测器单元
强子量能器读出方案
  模拟读出
    能量分辨率高、功耗大
  数字读出&半数字读出
    1-bit的信息即可提供粒子径迹信息 -> 数字读出
    高能强子簇射中电磁部分会造成能量分辨率降低
    使用多个阈读出可以提高能量分辨率 ->半数字读出
高颗粒度量能器

## Slide 7: 目前读出的探测器
GEM探测器
  有效面积30cm*30cm
  每个Pad大小为1cm2

## Slide 8: 内容
背景
  CEPC介绍
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 9: Microroc芯片
半数字读出芯片
模拟部分
MICROROC关键参数
64通道
3阈读出
阈值由片上10-bitDAC设置
最小可分辨电荷量2fC

## Slide 10: Microroc芯片
数字部分
  3个比较器信息编码为2bit写入RAM
  64通道有一个通道过阈就写一次RAM
  同时写入时间戳
  串行读回
数字部分

## Slide 11: 设计方案
结构框图
阳极读出板：GEM探测器的阳极读出，共900个 的pad
MICROROC测试板：PCB上集成4片MICROROC，用菊花链的形式连接。
DIF板：完成MICROROC数据采集、配置、自动化测试。

## Slide 12: 设计方案
Microroc测试板

## Slide 13: 设计方案
DAQ控制板
DTCC
GbE
USB
SFP
AD9220
测试板接口
电源输入
Artix-7
测试板供电

## Slide 14: 内容
背景
  CEPC介绍
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 15: 芯片测试
基线一致性测试
  64通道共用一套阈值
  通道间基线电压值有差异
  片上有4-bitDAC提供修正功能
修正前σ=1.063mV
修正后σ=0.321mV

## Slide 16: 芯片测试
阈值电压线性测量
  3个比较器阈值分别由10-bit DAC设置
DAC | 增益(mV/DAC Unit) | Vref (V) | 非线性误差 | 线性范围（V）
DAC0 | 2.16 | 0.83 | 0.002% | 0.83~2.736
DAC1 | 2.13 | 0.83 | 0.001% | 0.83~2.73
DAC2 | 2.14 | 0.83 | 0.001% | 0.83~2.747
3个DAC的测试结果
DAC0

## Slide 17: 芯片测试
阈值--触发率测试(S曲线测试)
  利用芯片比较器测量噪声
  原理
    用信号发生器通过电容产生电荷
    同时信号发生器产生一个的同频率的时钟信号
    设定一个阈值
    FPGA同时计数比较器输出个数和时钟个数
    比值即为该阈值对应的触发率

## Slide 18: S曲线测试
  原理
    不断改变阈值，测量触发率
    得到触发率和阈值关系曲线
  物理含义
    幅度分布概率密度累计曲线
    相邻两个阈值做差得到噪声分布
    S曲线50%处对应的阈值即为该电荷量对应的阈值
阈值电压

## Slide 19: 芯片测试
刻度曲线
噪声
  S曲线的展宽即为噪声
High Gain
Low Gain
500fC
140fC
3个DAC码值~0.7fC

## Slide 20: 芯片测试
64通道一致性测试
  通道不一致性对分辨率影响大于噪声影响
基线修正后0~10fC注入电荷量下S曲线扫描
0fC(基线)
2fC
1fC
可分辨最小电荷量为2fC

## Slide 21: 探测器联调
通过S曲线测量噪声
  不接探测器和接上探测器分别测量0输入S曲线
不接探测器噪声~0.25fC
接上探测器噪声~0.35fC

## Slide 22: 探测器联调
宇宙线测量探测效率&串扰
  宇宙线主要是高能的μ子
  通过读回数据包和总触发数测量探测效率
    效率：10981/13000～84.5%
  串扰
    宇宙线击中的Pad周围Pad的过阈情况
    对周围Pad有影响的事例数～1.5%

## Slide 23: 探测器联调
片外ADC测量成形峰值
  芯片提供模拟输出用于测试
  使用AD9220 12-bitADC进行测量
Hold信号
峰保输出
Low Gain Shaper 输出

## Slide 24: 探测器联调
片外ADC测量均匀性
  测量8keV X射线能谱
  测量不同的Pad能谱峰位得到探测器均匀性
Mean: 0.726
RMS: 0.1383
间隔一个Pad测量一次

## Slide 25: 内容
背景
  CEPC介绍
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 26: 下一步方案
将ASIC集成到探测器背面
  每层FEB板由一个DIF板控制
  多个DIF板由一个DAQ板控制
FEB板
DIF板

## Slide 27: FEB板方案
阳极板分为16个区域
  不足64个Pad区域ASIC输入端接地
  所有的Pad用0603的电阻1MΩ接地
  每个区域选一个pad引出到SMA上(用0Ω电阻做跳线)

## Slide 28: FEB板方案
设计方案
  10层盲埋孔板，除机械孔外无通孔
    Bottom层不能走线，4层走线层
    阳极板需要多出一部分用于放通孔器件
  表贴SMA
    CTest管脚
  需要和DIF通信的信号数目共102个
  使用ERNI连接器

## Slide 29: 电源
电源芯片TPS7A85
  最大电流4A
  RMS噪声4.4uV
  PSRR(纹波抑制比): 40dB(f = 10kHz, Vout = 3.3V)
FEB板上有一片TPS7A85提供3.3V电源
也可以通过连接器由DIF板提供3.3V电源

## Slide 30: Microroc控制信号
LVDS信号
  使用LVDS驱动器DS91M125
  1 to 4 M-LVDS驱动器
  最高工作频率125M
  一片Microroc需要4对LVDS信号

## Slide 31: Microroc控制信号
LVCMOS信号
  信号分为两类
    由FPGA独立提供给每一串ASIC
    4串ASIC共用信号，通过驱动器提供给4串ASIC
  将74ACT11244的4个输入端连在一起，作为1驱动4驱动器

## Slide 32: Microroc测试信号
芯片的trigger信号通过多路选通器选通到DIF板
  低电平有效
芯片的成形输出送到SMA上
芯片的峰保输出送到DIF板，由ADC进行采集

## Slide 33: 刻度
使用DAC进行刻度
    1. 当开关断开时，电容C1上被充电至DAC输出电压值Vo
    2. 模拟开关闭合，C1上电荷通过S1流走，电压快速下降，由于S1的导通电阻极小，电压下降时间很短，阶跃信号产生
    3. 开关再次断开，DAC通过R1对电容C1进行充电
  DAC芯片TLV5618
    12-bit，参考电压选择1.25V
    一片芯片有两个输出

## Slide 34: DIF板
FPGA采用A7100T
Type C接口用于和DAQ板通讯
  Type C一共5对差分线
  通过差分转单端芯片连到FPGA
  考虑正反插的情况，5对差分线都连到FPGA上
光纤用于FELIX
AD9220用于测量峰保输出
Cy68013用于调试

## Slide 35: 进度&计划
进度
  DIF板原理图除FPGA外完成
  FEB板原理图完成
计划
  先设计FEB板PCB，以确定连接器信号顺序
  再设计DIF板PCB
遗留的一些问题
  64通道增益一致性还没分析
  只测了一片ASIC，需要4片ASIC
  探测器效率没有确认

## Slide 36
感谢聆听