## Slide 1
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
CEPC强子量能器GEM方案预研进展
王宇
2018/04/13
添加您的校徽logo

## Slide 2: 目录
背景
第一阶段工作
  读出芯片介绍
  方案设计
测试结果
  S曲线测试
  探测器联调
第二阶段设计
  FEB板设计
  DIF板设计
进展

## Slide 3: CEPC项目
高能环形正负电子对撞机
Ecm ≈ 240GeV
亮度 ~
Higgs工厂
精确测量Higgs玻色子性质
e+e-  ZH
质心能量(GeV)
截面
Notes: CEPC项目是近年来为了对Higgs粒子和标准模型进行精确测量提出的高能环形正负电子对撞机项目，希望利用质心能量250GeV附近的正负电子对撞产生大量干净的Higgs粒子，从而精确测量其性质

## Slide 4: 量能器系统
量能器要求
  Jet能量分辨(@100GeV)
难点
  大部分能量由量能器进行测量
  强子量能器的能量分辨率不高
新的量能器技术：
  →取样型量能器和粒子流算法
ECAL
HCAL
Tracker
Muon Spectrometer
带电粒子
62%
10%
中性强子
光子
27%
中微子
1%
Jet能量比例
Notes: 作为对撞机中重要的一环，量能器系统的设计显得尤为重要，为了实现jet重构，希望量能器的空间分辨和能量分辨尽可能的好。为了实现要求的能量分辨，发展出了高颗粒度的取样型量能器，量能器由吸收层和灵敏层构成，利用径迹测得的动量和能量进行匹配，实现jet的精确测量。

## Slide 5: 粒子流算法
粒子流算法流程
  径迹探测器 -> 动量
  量能器 -> 径迹和能量
  将动量与量能器能量匹配
  得到带电粒子簇射能量
  ECal测量光子能量
  HCal测量中性强子能量
量能器要求
  足够的能量分辨
  径迹分辨能力
    高颗粒度
    多层取样

## Slide 6: 取样型量能器
构造
  吸收层：Fe或者W
  灵敏层：探测单元--气体探测器或者半导体探测器
强子在吸收层中产生簇射，由灵敏层对粒子能量进行测量
目标
  为40层1m2强子量能器原型样机设计读出方案

## Slide 7: 强子量能器
可选的读出方案
读出需求
高颗粒度：单元大小为
ASIC读出
海量通道
极低功耗： <
前端电子学厚度：<
紧凑：薄、大面积
Notes: 这是ILC对取样型量能器提供的一些可选的方案，量能器可以使用模拟读出和数字读出，模拟读出指的是将能量信息全部记录，最后用于事例重构；数字读出是使用比较器，只记录击中与否的信息，模拟结果表示，数字读出即可实现需要的能量分辨率，为了提高高能时的能量分辨率，可以使用多个阈读出，即所谓的半数字读出。我们的项目中采用的是基于GEM的半数字读出方案。

## Slide 8: 探测器介绍
GEM探测器
  电子在GEM膜小孔发生雪崩放大

## Slide 9: GEM探测器研制
自张紧工艺示意图
探测器一角
GEM探测器
Notes: 项目使用的GEM探测器大小为30*30cm，采用自张紧工艺制作，这是探测器的设计和实物图，

## Slide 10: 目录
背景
第一阶段工作
  读出芯片介绍
  方案设计
测试结果
  S曲线测试
  探测器联调
第二阶段设计
  FEB板设计
  DIF板设计
进展
Notes: 这是这次报告的主要内容，首先是背景介绍

## Slide 11: 读出芯片介绍
MICROROC ASIC
MICROROC关键参数
64通道
3阈读出
阈值由片上10-bitDAC设置
最小可分辨电荷量2fC
芯片结构
Notes: 下面是半数字化读出芯片Microroc。Microroc由法国Omega小组设计，单片ASIC 64通道，每通道由一个电荷灵敏前放和两个增益不同的成形电路构成，高增益成形输出接到一个两路比较器上，低增益成形输出接到一路比较器上，比较器输出通过优先编码为2bit信息实现半数字读出，比较器的阈值通过片上10-bitDAC设置。同时芯片的成形信号还可以通过配置输出用于调试

## Slide 12: 半数字化读出方案设计
可扩展读出系统(SRS)
前端板(FEB)、 接口板(DIF)、 数据获取板(DAQ)
系统大小可定制
获取系统可复用
Notes: 整套读出系统采用可扩展读出系统结构SRS，这个概念是由CERN的RD51小组提出，由前端板，接口板和数据获取板构成，可以自由的定制系统大小，同时对于不同的探测器，只需要更换相应的读出芯片即可，实现系统复用。下图是计划采用读出系统框图，MICROROC芯片对GEM探测器信号进行读出，由DIF板实现芯片控制和数据读回，DAQ板实现时钟触发同步，以及数据打包

## Slide 13: 第一阶段方案
结构框图
  探测器读出平面与前端板分离
  用于验证读出系统功能
  测试MICROROC芯片性能
Notes: 下面是系统第一阶段的设计方案，探测器读出平面和前端电子学板分离设计，在这一阶段，希望验证读出系统通能并对Microroc芯片的性能进行测试

## Slide 14: 第一阶段方案
阳极读出板：30*30cm2，pad大小1cm2
FEB板：集成多片MICROROC，用菊花链的形式连接。
DIF板：控制、数据采集、刻度。
Notes: 这是读出系统的实物图，阳极读出板，有效区域30*30平方厘米，每个pad大小为1平方厘米；前端电子学板上集成4片MICROROC 用菊花链方式连接，探测器接口板，实现系统的控制数据采集和刻度

## Slide 15: 目录
背景
第一阶段工作
  读出芯片介绍
  方案设计
测试结果
  S曲线测试
  探测器联调
第二阶段设计
  FEB板设计
  DIF板设计
进展
Notes: 这是这次报告的主要内容，首先是背景介绍

## Slide 16: S曲线测试
测试目的
  测量噪声
  得到阈值和输入电荷的关系
Notes: 对于模拟部分，半数字读出ASIC无法像常规的ADC系统进行测试和刻度，在实际测试中可以利用芯片自身比较器输出进行刻度，通过对阈值进行扫描，统计芯片比较器输出与总信号比例随阈值变化的关系，可以得到如下S形状的曲线，通过这种S曲线统计的办法可以得到芯片的刻度以及噪声的情况

## Slide 17: S曲线测试
原理
  通过信号发生器同时产生信号和时钟
  FPGA同时计数比较器输出和时钟个数
  比值即为触发率
  不断改变阈值，测量触发率
  得到触发率和阈值关系曲线
物理含义
  幅度分布概率密度累计曲线
  S曲线50%处对应的阈值即为该电荷量对应的阈值
阈值电压

## Slide 18: S曲线测试
统计意义
比较器输出F(V)为VShaper幅度分布累计概率密度函数
如果Vth也有分布的话，F(V)为VShaper和Vth分布卷积
=
VShaper幅度分布f(V)
比较器输出1的分布F(V)
Vth1
Vth2
Vth3

## Slide 19: S曲线测试
实际操作
  设定电荷注入时刻与计数时钟同步
  对于一个电荷量，逻辑自动完成测试
  上位机控制信号发生器改变电荷量继续测试

## Slide 20: 结果-刻度曲线
140fC
500fC
高增益成形
最大电荷量：140fC
用于测量小信号
低增益成形
最大电荷量：500fC
用于测量大信号

## Slide 21: 结果-最小分辨电荷量
噪声RMS
电子学噪声~0.25fC
接上探测器~0.35fC
2fC
1fC
基线
基线一致性
基线和1fC阈值交叠
可以区分基线和2fC
Notes: 这是噪声测试的结果，电子学噪声约为0.25fC，与探测器联调噪声0.35fC，芯片芯片高增益成形电路动态范围140fC，低增益成形电路动态范围500fC

## Slide 22: 探测器联调
利用调试功能测能谱
利用片外ADC采8keV X射线能谱
Peak value ：0.779V
Gain～7300
Notes: 下面是与探测器联调的结果，首先是使用成形输出的调试功能测量能谱，由于是调试功能，在400fC左右即饱和，下面是通过片外ADC测量得到的8keV X射线能谱

## Slide 23: 增益均匀性&串扰
不同pad幅度分布三维图
RMS/Mean~19.0%
不同pad幅度分布二维图
增益均匀性
宇宙线测量
当事例击中pad后，对相邻pad有影响的事例数所占比例为1.54%
宇宙线击中分布
Notes: 下面是利用能谱峰位对GEM探测器增益均匀性进行扫面的结果，不均匀性为19%。之后该利用宇宙线事例对系统串扰进行测量，当事例击中pad后，对相应pad周围响应进行统计，有响应的事例数约占1.54%

## Slide 24: 目录
背景
第一阶段工作
  读出芯片介绍
  方案设计
测试结果
  S曲线测试
  探测器联调
第二阶段设计
  FEB板设计
  DIF板设计
进展
Notes: 这是这次报告的主要内容，首先是背景介绍

## Slide 25: FEB设计
将阳极板和读出ASIC集成
  减小量能器死区
  读出阵列30cmx30cm
  Pad之间间隙0.4mm
  分为16个区域，每个区域一片MICROROC
  Bottom不能有孔：采用盲埋孔工艺

## Slide 26: 层叠
10层板
  底层为读出pad，不走线
  1-2盲孔，2-9埋孔，9-10盲孔
制板过程
  内层机械钻孔
  压合顶层和底层
  顶层和底层激光盲孔

## Slide 27: FEB板

## Slide 28: DIF板设计
控制FEB
  A7 FPGA
  E-Link用于和FELIX系统调试
  ADC用于采集峰保信号
  电源芯片
    lTM4644
    4通道DC-DC
    每通道提供4A电流

## Slide 29: 进展
目前正在画DIF板PCB -> 一周半左右可以完成
同时和探测器联调宇宙线效率
投板后开始写小论文和专利

## Slide 30
感谢聆听！
Notes: 谢谢大家，欢迎大家对工作提出意见和建议。