## Slide 1: SDHCAL工作汇报
王宇、张俊斌
2016/12/30

## Slide 2: 上次报告的问题
配置电压不正确
DAC非线性
TransmitOn和Dout输出电压不正确

## Slide 3: 上次报告的问题
配置电压不正确
  芯片内部配置，不需要外部电阻配置
  去掉配置电阻之后，没有改善
管脚 | Datasheet电压 | 实测电压 | 作用
ib_otag | 0.8V | 0.89V | 成形电路的偏置电流
ibgb_pa | 0.8V | 0.69 | 电荷灵敏前放偏置电流
ibo_pa | 0.8V | 0.69 | 电荷灵敏前放偏置电流
Ibi_pa | 2.2V | 1.753V | 电荷灵敏前放偏置电流

## Slide 4: 上次报告的问题
10-bit DAC线性
  Matlab中DAC码值输入错
  现在线性很好
Vth0
Vth2
Vth1

## Slide 5: 上次报告的问题
TransmitOn和Dout管脚输出异常
  解决方案
    RTN管脚接地
  问题得到改善
  但是Dout和TransmitOn低电平不是0V
  FPGA可以正确读到数据

## Slide 6
FPGA得到的Dout
Dout管脚上的信号
TransmitOn管脚上信号
FPGA得到的TransmitOn信号
FPGA读到的Dout1b
示波器测量
Dout1b管脚上的信号
以前的结果
改善后的结果

## Slide 7: 进展
进行电荷输入测试
  用信号发生器向芯片Ctest管脚输入阶跃脉冲，选通其中一个通道进行测试
  在芯片内部Ctest管脚连接到一个2pf的电容上
  根据测试手册选取测试信号电压和频率

## Slide 8: 进展
成形的波形
  两个成形比较器的输出
  输入脉冲1V@20dB
  等效输入电荷200fC
问题
  信号基线电压是1.5V,数据手册值2.2V
  High gain shaper和low gain shaper输出反了
1.5V
1.5V
Low gain shaper输出
High gain shaper输出

## Slide 9: 进展
out_t&h输出
  FPGA给出hold信号，out_t&h输出相应的保持电压
问题：保持的值不对
out_sh输出
Start_Acq信号
hold信号
out_t&h输出

## Slide 10: 进展
Dout数据读回
  选中对应通道，对应通道就有数据读回
  一次Start_Acq中来了4个脉冲，就会对应有4段数据读回，读回数据正确
Start_Acq信号
Dout输出
out_sh
out_trig0b

## Slide 11: 进展
上位机
信息显示
配置参数
DAQ控制

## Slide 12: 总结
完成的部分
  out_sh、out_t&h有输出
  单通道数据读回正确
目前问题
  4个配置电压不正确
  out_sh输出的基线电压不正确
  out_t&h输出和预期不同
下一步计划
  找出out_sh基线电压不正确的原因
  成形输出正确后，对64通道进行测试，通过4-bit DAC修正通道不一致性
  将电荷信号直接输入64通道，进行测试

## Slide 13: 电荷输入测试
User Guide上使用的方法
  通过同轴电缆和一个100pF电容注入

## Slide 14: 电荷输入测试
电荷输入方案
  SMA输入阶跃信号，转接板转接到连接器输入
计划采用的设计
  SMA转高密连接器
  再通过已经完成的柔性版输入到芯片管脚
感谢聆听
SMA
连接器
实验室现在已有的一块板
(连接器和我们不兼容)