## Slide 1
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
CEPC强子量能器GEM方案预研进展
王宇, 刘树彬, 洪道金, 刘建北, 封常青, 周(yi)
核探测与核电子学国家实验室(USTC)
2017.11.12
中国科学技术大学 快电子学实验室
添加您的校徽logo
Notes: 各位老师和同学，大家上午好。很高兴来参加这次

## Slide 2: 目录
背景
GEM探测器
读出电子学方案
  设计方案
  半数字化读出芯片
  第一阶段设计
测试结果
总结&下一步方案
  0.5m × 1mGEM探测器研制
  探测器与电子学集成

## Slide 3: 背景
为CEPC强子量能器提供一种可行的读出方案
  粒子流算法量能器
  使用1bit读出即可实现满足需求的能量分辨
  高能时能量分辨率，使用多阈读出
*
粒子流算法量能器

## Slide 4: GEM探测器
典型的几何结构:
Cu: t = 5µm
Kapton: T = 50µm
孔径: d = 60µm
D = 80µm
孔间距: P = 140µm
1997，CERN，F.Sauli提出

## Slide 5: 30x30cm2 GEM探测器制作
自张紧工艺示意图
探测器一角
GEM探测器

## Slide 6: 设计方案
可扩展读出系统(SRS*)
  前端板、接口板和数据获取板构成
  系统大小可定制
  获取系统可复用

## Slide 7: 半数字化读出芯片
MICROROC ASIC*
MICROROC关键参数
64通道
3阈读出
阈值由片上10-bitDAC设置
最小可分辨电荷量2fC
芯片结构

## Slide 8: 第一阶段方案
结构框图
  探测器读出平面与前端板分离
  用于验证读出系统功能
  测试MICROROC芯片性能

## Slide 9: 第一阶段方案
阳极读出板：30*30cm2，pad大小1cm2
FEB板：集成多片MICROROC，用菊花链的形式连接。
DIF板：控制、数据采集、刻度。

## Slide 10: 芯片阈值测试
DAC | 增益(mV/DAC Unit) | Vref (V) | 非线性误差 | 线性范围（V）
DAC0 | 2.16 | 0.83 | 0.002% | 0.83~2.736
DAC1 | 2.13 | 0.83 | 0.001% | 0.83~2.73
DAC2 | 2.14 | 0.83 | 0.001% | 0.83~2.747
DAC | 增益(mV/DAC Unit) | Vref (V) | 非线性误差 | 线性范围（V）
DAC0 | 1.41 | 0.93 | 0.000% | 0.93~2.370
DAC1 | 1.41 | 0.93 | 0.000% | 0.93~2.373
DAC2 | 1.41 | 0.93 | 0.000% | 0.93~2.373
3个DAC的测试结果（参考电流在7.8μA条件下）
3个DAC的测试结果（参考电流在3.9μA条件下）
7.8μA(DAC0)
3.9μA(DAC0)

## Slide 11: 噪声&刻度
不接探测器噪声~0.25fC
接上探测器噪声~0.35fC
High Gain Shaper
140fC
500fC
Low Gain Shaper
噪声RMS

## Slide 12: 通道间不一致性
通道间一致性测试
  通道不一致性是影响分辨率的主要因素
  最小可分辨电荷量2fC
小信号情况下刻度值
2fC
1fC
基线

## Slide 13: 探测器联调
利用调试功能测能谱
Hold信号
峰保输出
Low Gain Shaper 输出
利用片外ADC对Microroc峰保输出进行测量
利用片外ADC采8keV X射线能谱
GEM
DIF Board
MICROROC Test Board
PC
X Ray
Peak value ：0.779V
Gain～7300
测试流程图

## Slide 14: 增益均匀性测量
A
C
B
F
E
D
Pad大小：1cmx1cm
X Ray
不同pad幅度分布三维图
RMS/Mean~19.0%
不同pad幅度分布二维图

## Slide 15: 串扰和效率测量
利用宇宙线测量效率和串扰
PMT1
PMT2
符合信号
GEM探测器信号
  通过读回数据包和总触发数测量探测效率（阈值：6fc）
  效率：10981/13000～84.5%
 | 非击中pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 6 fc | 过第二个阈 20 fc | 过第三个阈 150fc
仅过第一个阈 6 fc： 4864（evts） | 21 | 0 | 0
仅过第二个阈 20 fc： 4688（evts） | 49 | 35 | 0
仅过第三个阈 150 fc：448（evts） | 23 | 21 | 5
总计数：10000 （evts） | 93 | 56 | 5
当事例击中pad后，对相邻pad有影响的事例数所占比例为1.54%
设置3个阈，6fc、20fc、150fc。当且仅当过其中一个阈值时，分别统计击中pad信号过阈时对相邻信号的影响.
效率测试
串扰测试

## Slide 16: 总结

## Slide 17: 50cm*100cm探测器设计
单层GEM膜在张力、重力及电场力下垂直形变图
tension(N/m)
sag(um)
最大形变随张力变化
张力500N/m时最大垂直形变~100um，相对于2mm膜间距可接受。
Tension sensor
张力500N/m时，GEM膜拉伸量~2.5mm

## Slide 18: 探测器与电子学集成
将Microroc芯片集成到探测器读出板背后
  盲埋孔工艺
  通过DIF板对读出板进行控制
  多层DIF板由一个DAQ板进行打包汇总
FEB板
DIF板
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
ASIC
Power
连
接
器
Test Port
LVDS Fanout
1
:
4
COMS
Fanout
1
:
4
DAQ

## Slide 19
感谢聆听！

## Slide 20: Backup

## Slide 21: 电子学测试
芯片自刻度
  利用芯片比较器测量噪声
  原理
    用信号发生器通过电容产生电荷
    同时信号发生器产生一个的同频率的时钟信号
    设定一个阈值
    FPGA同时计数比较器输出个数和时钟个数
    比值即为该阈值对应的触发率

## Slide 22: 电子学测试
  原理
    不断改变阈值，测量触发率
    得到触发率和阈值关系曲线
  物理含义
    幅度分布概率密度累计曲线
    相邻两个阈值做差得到噪声分布
    S曲线50%处对应的阈值即为该电荷量对应的阈值
阈值电压