## Slide 1: SDHCAL工作汇报
王宇、洪道金、张俊斌
2017/06/07

## Slide 2: 串扰分析
分别在3种情况下测量了串扰
  1. 直接在芯片输入端注入电荷(500fC)

## Slide 3: 串扰分析
  2. 接上连接器，在连接器的一端注入电荷(500fC)

## Slide 4: 串扰分析
  3. 接上阳极板，在阳极板的一个Pad注入电荷(500fC)

## Slide 5: 串扰分析
包含阳极板在内的电子学，500fC电荷注入情况下串扰小于2fC
接上GEM探测器后观测到的周围Pad的信号要大很多
  有很多信号不是串扰，有可能是电子在向阳极漂移过程有扩散

## Slide 6: X射线能谱
使用多道测量成形输出

## Slide 7: 目前测试中的问题
接上GEM探测器后，使用准直孔，除击中Pad外，周围Pad也有信号，这个信号不仅仅是串扰
阳极板Pad没有1MΩ电阻接地
  解决办法，在连接器上焊上1M欧姆电阻
阳极板厚度
  目前阳极板2mm，改板后的阳极板是这个厚度还是3.2mm？
信号管脚
GND

## Slide 8: Omega小组关于芯片的反馈
芯片的hold输出确实比实际的值要小一点点，但是是线性的
  Hold功能可以用起来
Slow Clock可以超过5M
  尝试10M或者20M提高数据读取速度
芯片的probe功能精度不是特别高
芯片有BGA封装的
  现在只有裸片，从封装到货需要几个月
SKIROC和SPIROC都有新版本的芯片，Microroc没有更新
  除了数据读回速度慢以外，目前Microroc使用起来没有其他问题

## Slide 9: 下一步
将Hold输出利用起来，可以用外置ADC测幅度，从而测出能谱
  利用测到的能谱可以测量不同Pad的均匀性
探测效率测试
  利用芯片的触发输出功能进行计数
  用闪烁体进行符合

## Slide 10: 改板计划
验证多片芯片协同工作情况
测试芯片和阳极板在同一PCB上噪声
搭建一个可以进行束流测试的小系统

## Slide 11: 改板计划
得到的100GeV pi+在Fe中簇射的情况
如果要把簇射包含进去，探测器的体积将非常大
  其他能量的簇射情况还待仿真
另一个考虑，不用做很高能量的束流测试，主要目的在于验证探测器和电子学正常工作
  利用现在30*30cm的探测器做多层，每层14片ASIC

## Slide 12
  同一行芯片菊花链控制
  不同行之间并行控制，由一片FPGA控制，进行数据打包，然后通过光纤传出

## Slide 13: Back Up
上次组会关于串扰的分析

## Slide 14: 串扰分析
洪道金 王宇 张俊斌
2017.5.24

## Slide 15: A23_pad串扰分析？
目标pad编号: A23 | 非目标pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 | 过第二个阈 | 过第三个阈
过第一个阈 3 fc： 146 （evts） | 4 (3) | 0 (0) | 0(0)
过第二个阈 20 fc： 646（evts） | 42 (39) | 22(22) | 0(0)
过第三个阈 150 fc：3438（evts） | 276 (273) | 32(28) | 2(1)
击中目标pad总计数： 4230（evts） | 322 (315) | 54(50) | 2(1)
总计数：5000（evts） | 其它：770 evts |  | 
红色部分为九宫格内过阈pad的总事例数(不包含目标pad)
找到击中pad，分析相邻pad信号。若其它pad有一个事例信号 过阈（阈值从大到小搜索），则计1
直径1mm的准直孔
全局阈
1 th： 3fc
2 th： 20fc
3 th ： 150fc
X-Ray
计数率：～30Hz
Pad大小：1cmx1cm
A

## Slide 16: 其它770 evts分布
过第一个阈 | 过第二个阈 | 过第三个阈
84 | 75 | 226
九宫格内非目标pad信号大小
总事例数：385
>3fc
>20fc
>150fc

## Slide 17: 响应pad个数分布
目标pad过3fc阈值
目标pad过20fc阈值
目标pad过150fc阈值
统计目标pad过不同的阈时，区域A上pad响应的个数
所占比例：4/146～2.7%
64/646～9.9%
310/3438～9%

## Slide 18
相邻pad响应的个数分布
统计目标pad过不同的阈时，相邻pad响应的个数
所占比例：3/146～2.1%
61/646～9.4%
302/3438～8.8%

## Slide 19: Pad信号过3fc的阈
过第一个阈 3 fc： 146 （evts） | 4 (3) | 0 (0) | 0(0)
pad编号: A23 | 非击中pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 | 过第二个阈 | 过第三个阈
所有过3fc阈的非目标pad
1)
2)
>3fc
>20fc
所有过20fc阈的非目标pad
目标pad
有一个事例绝大部分通道被触发

## Slide 20: Pad信号过20fc的阈
pad编号: A23 | 非击中pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 | 过第二个阈 | 过第三个阈
过第二个阈 20 fc： 646（evts） | 42 (39) | 22(22) | 0(0)
目标pad
>3fc
>20fc

## Slide 21: Pad信号过150fc的阈
过第三个阈 150 fc：3438（evts） | 276 (273) | 32(27) | 2(1)
>3fc
>20fc
>150fc