## Slide 1: SDHCal工作汇报
王宇、洪道金
2017/09/12

## Slide 2: 目录
间歇供电模式(PowerPulsing)
测试小结&问题
计划
改板的问题

## Slide 3: 间歇供电模式
在没有事例的时候关闭芯片降低功耗
  对撞占总时间比例足够小
  Eg:ILC
    每隔199ms，有一次持续1ms的束团对撞
    考虑AD和数据读出5ms内可以完成，芯片工作时间约6ms
    97%时间芯片处于休眠时间
  CEPC不适用
  对束流测试有意义

## Slide 4: Microroc的间歇供电模式
Microroc采集框图
  没有AD转换时间
  每次击中160bit数据
  5Mbps读出，时间32μs
  最大存储深度128，最大读出时间4096μs
  每次断电之后需要1.2μs启动

## Slide 5: Microroc功耗
Microroc各部分占功耗比例
  待机功耗3.3mW
  最大功耗242mW
Items | Consumption(W) | Percent
All off | 0.0033 | 1%
Pre Amp | 0.1584 | 65%
Shaper | 0.0297 | 12%
Discriminator | 0.0264 | 11%
Widlar | 0.00462 | 2%
4-bit Dac | 0 | 0%
OTAq | 0.0132 | 5%
V_bg | 0 | 0%
10-bit DAC | 0.0033 | 1%
LVDS | 0.0033 | 1%
SUM | 0.24222 | 100%
V_bg
12%
Shaper
1%
10-bit DAC
65%
11%
PreAmp
Discriminator
4-bit Dac
0%
5%
OTAq
0%
1%
All off
LVDS
1%
Widlar
2%

## Slide 6: 功耗考虑
原理样机功耗
  每层100cm*100cm，共需156片ASIC
  全部开启，每层：156*0.24222W = 37W
  全部关闭，每层：156*0.0033W = 0.515W
  在没有束流的时候关闭Microroc，束流到来前打开

## Slide 7: 目录
间歇供电模式(PowerPulsing)
测试小结&问题
计划
改板的问题

## Slide 8: 测试小结
噪声
  S曲线测得噪声RMS：0.35fC
不接探测器噪声~0.25fC
接上探测器噪声~0.35fC

## Slide 9: 测试小结
均匀性
  测每个Pad的8keV X射线峰位
Mean: 0.7276
RMS: 0.1383

## Slide 10: 测试小结
宇宙线测串扰&效率
  串扰
    宇宙线击中的Pad周围Pad的过阈情况
    对周围Pad有影响的事例数～1.5%
  通过读回数据包和总触发数测量探测效率
    效率：10981/13000～84.5%
    问题：比预期低
4片Microroc

## Slide 11: 问题
探测效率测量结果比预期低
  可能原因
    电子学阈6fC过高？
    探测器增益不够？
  解决办法
    测宇宙线能谱  单个Pad效率太低  把8cm*8cm Pad连起来测
    使用单片Microroc测效率(刻度过)，阈值可以压低一点
    提高探测器增益再测

## Slide 12: 问题
接上64转1连接板噪声大
Bottom层PCB
这里缺噪声的图

## Slide 13: 目录
间歇供电模式(PowerPulsing)
测试小结&问题
计划
改板的问题

## Slide 14: 计划
使用AGET测试板测宇宙线能谱
  AGET
    单片64通道
    动态范围120fC, 240fC, 1pC, 10pC可调
    达峰时间50ns~1μs
    采样频率1M~100M
  后端接12bit ADC
  单板有4片AGET
  需要设计转接板

## Slide 15: 计划
转接板已经画完
  柔性板
  长20cm

## Slide 16: 目录
间歇供电模式(PowerPulsing)
目前测试小结&问题
计划
改板的问题

## Slide 17: 改板的问题
阳极板的供电
  模拟部分和数字部分分别供电
  增加一层电源层
层叠结构
  10层板，层叠结构两种考虑

## Slide 18
感谢聆听

## Slide 19: Back Up

## Slide 20: 芯片测试
阈值--触发率测试(S曲线测试)
  利用芯片比较器测量噪声
  原理
    用信号发生器通过电容产生电荷
    同时信号发生器产生一个的同频率的时钟信号
    设定一个阈值
    FPGA同时计数比较器输出个数和时钟个数
    比值即为该阈值对应的触发率

## Slide 21: S曲线测试
  原理
    不断改变阈值，测量触发率
    得到触发率和阈值关系曲线
  物理含义
    幅度分布概率密度累计曲线
    相邻两个阈值做差得到噪声分布
    S曲线50%处对应的阈值即为该电荷量对应的阈值
阈值电压