## Slide 1: SDHCAL工作汇报
王宇、洪道金
2017/07/19

## Slide 2: 效率测试
塑料闪烁体：HND-S2
尺寸：150×150×25(H) mm3
上下塑料闪烁体距离：～25cm
测量探测器的四个区域~15cm*18cm
PMT阈值：255mV
GEM探测器阈值：6fc,20fC,150fC
探测效率：
芯片ACQ功能得到的结果：10981/13000～84.5%
直接计算触发率的方式：9069/10000 ～80%
PMT1
PMT2
符合信号
GEM探测器信号

## Slide 3: 关于效率的分析
效率测量中的问题
  4片ASIC基线有不一致，统一设阈值阈值6fC，可能偏高
  闪烁体的接收度问题，包装好的闪烁体大小为16.8cm*23cm可能有没对齐
解决办法
  需要两个小的闪烁体，只测一个区域，阈可以设低一点
    需要订购两个小的闪烁体，考虑到后面测试用，5cm*5cm比较合适
  用转接板来测效率，把转接板所有的信号连在一起，用插件测量

## Slide 4: 宇宙线数据分析串扰
先找到一次击中最大的Pad，然后分析其周围九宫格内的数据
 | 非击中pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 6 fc | 过第二个阈 20 fc | 过第三个阈 150fc
过第一个阈 6 fc： 4864（evts） | 21 | 0 | 0
过第二个阈 20 fc： 4688（evts） | 49 | 35 | 0
过第三个阈 150 fc：448（evts） | 23 | 21 | 5
总计数：10000 （evts） | 93(0.93%) | 56(0.56%) | 5(0.05%)
对相邻pad有影响的事例数所占比例为1.54%
设置3个阈，6fc、20fc、150fc。分别统计当击中pad信号过阈时，相邻信号过阈情况.

## Slide 5: X射线测串扰
用了两个X光管对比
 | 非击中pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 5 fc | 过第二个阈 20 fc | 过第三个阈 150fc
过第一个阈 5 fc： 171（evts） | 14 | 0 | 0
过第二个阈 20 fc： 667（evts） | 7 | 30 | 0
过第三个阈 150 fc：6467（evts） | 99（1.53%） | 101（1.56%） | 44（0.68%）
总计数：7305 （evts） | 120（1.64%） | 131（1.79%） | 44 （0.6%）
设置3个阈，5fc、20fc、150fc。分别统计当击中pad信号过阈时，相邻信号过阈情况.
X光管A
 | 非击中pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 5 fc | 过第二个阈 20 fc | 过第三个阈 150fc
过第一个阈 5 fc： 233（evts） | 0 | 0 | 0
过第二个阈 20 fc： 780（evts） | 4 | 5 | 0
过第三个阈 150 fc：8035（evts） | 121（1.51%） | 100（1.24%） | 59 （0.73%）
总计数：9048 （evts） | 125（1.38%） | 105（1.16%） | 59 （0.65%）
X光管B

## Slide 6: 串扰的结果分析
从宇宙线的数据来看串扰<2%
  其中应该还包含几何效应
X光机测量的结果来看大约为3~4%
  集中pad上下左右的Pad有一些过150fC阈的信号，这一部分被计算进来了
  这个现象之前的报告有提到过，即在周围的Pad上测量到能谱

## Slide 7: 利用多道测量增益
转接板——5个LEMO读出
使用前放+主放+多道测量
刻度曲线
～370fc
Centroid(N):375.47
增益~7700

## Slide 8: 部分pad增益均匀性测量
  高压加了2小时，用多道测量部分pad均匀性
    取每块区域上对应ASIC通道数为28的pad为测试对象，测量其增益均匀性。
    除湿机开2小时后，重新取数
 | A36 | B46 | C45 | D20 | E21 | F30 | G33 | H29 | J19 | K20 | L45 | M43 | N34 | P33
环境温湿度: 25℃、56% | 352.21 | 238.16 | 224.52 | 299.69 | 242.44 | 268.16 | 234.94 | 330.25 | 237.29 | 249.65 | 333.04 | 298.25 | 368.72 | 281.41
除湿后温湿度：27.6℃、42% | 353.81 | 247.33 | 231.87 | 312.33 | 268.01 | 282.49 | 257.20 | 342.89 | 244.82 | 251.21 | 333.17 | 292.13 | 364.77 | 261.03
相对增长（%） | 0.45 | 3.85 | 3.27 | 4.22 | 10.55 | 5.34 | 9.47 | 3.83 | 3.17 | 0.62 | ～0 | -2.05 | -1.07 | -7.24
可以初步认为，实验室条件下短时间内除湿机的除湿效果对探测器增益影响不大
改进的空间
  气体湿度的测量
  在下雨天环境湿度大的时候测

## Slide 9: 改板计划:阳极板
30cm*30cm阳极板
  ASIC焊在阳极板背面
    有2片ASIC部分管脚不接信号
  8层盲埋孔板，除机械孔外无通孔
    阳极板需要多出一部分用于放通孔器件
  表贴SMA
    CTest管脚
    每隔一段距离引出一个Pad信号用作测试
  需要和DIF通信的信号数目
    所有ASIC可共用的21个
    每串独立接口15个
    后续40cm*40cm探测器，保留接口15个
    片选信号：6个
    共102个

## Slide 10: 阳极板
目前ASIC分为4串，每串4片ASIC，采用和现在测试版相同的菊花链结构
  LVDS信号由LVDS扇出芯片，1:4扇出
  除独立控制的信号，其他控制信号也用扇出芯片扇出
  芯片的峰保信号通过多路选通器送给DIF板
  Microroc比较器输出通过多路选通器送给DIF用作S曲线测试
盲埋孔板
  3.2mm厚度
  盲埋孔可以做的孔径0.2mm~0.6mm，树脂塞孔
  目前考虑做8层，盲埋孔类型有限制，层数还待评估
  周期22天以上
  无锡同步可以做埋电阻板，埋电容板还做不了

## Slide 11: 改板计划:DIF板
DIF(Detector Interface)板
  采用和现在相同的A7系列FPGA
  连接器采用PandaX III的表贴连接器
    和ECal采用相同的管脚分配
  和DAQ板通讯采用USB Type C接口
    两个Type C共6对LVDS
    DAQ板下发时钟一对，下发命令一对，DIF上传数据需要一对，剩下3对备份
  保留光纤接口兼容FELIX
  USB2.0 Cy7c68013用作调试用
  ADC用来采峰保信号
  DIF板和阳极板采用柔性版连接
  考虑到将来的40cm*40cm的探测器DIF板设计控制5串ASIC

## Slide 12: 改板计划:DAQ板
DAQ板
  ECal和HCal使用同一个DAQ板
  需要光纤和USB Type C接口
  给DIF板下发时钟和命令，汇总DIF板数据
  等DIF板调通之后再设计

## Slide 13: 芯片采购问题
目前计划采购70片Microroc
  30cm*30cm探测器需要16片，计划做一个
  40cm*40cm探测器需要25片，计划做两个
  共16 + 25*2 = 66
  需不需要再多几片备份?
关于GEMROC
  GEMROC和Microroc相似，用起来问题不大
  这两个芯片都不会停产
  性能未知，封装是PQFP:2mm~3.8mm,
  Microroc是：TQFP:1mm~1.4mm
  未来是否使用需要综合性能和厚度来考虑

## Slide 14: Back Up
Back Up

## Slide 15: 对比
击中通道
测量通道
测量通道
总计数：35656
总计数：37448
总计数：627104

## Slide 16: 幅度谱初步扫描
DAC阈值刻度
幅度谱通过扫描一个个不同的阈值来实现。
本次测量中，每个阈值扫描10000个事例。PMT符合计数率为～40个/min。
初步来看，峰位在15fc左右。需要进一步扫描